目录

1.	高激光损伤阈值元件检测设备论证报告	2

1.1 设备概述	2

1.2 购置必要性	2

1.3 设备功能	2

1.4 设备主要性能指标	3

1.4.1 跨尺度精准缺陷检测模块	3

1.5 设备方案	4

1.5.1 工作原理	4

1.5.2 设备构成	5

1.5.3 关键技术	6

1.5.4 设备安装条件	8

8.5.5 验收指标及验收方案	8

1.6 设备调研及选型	9

1.7 设备价格（自研）	10

1.8 设备采购	12

1.9 附供应厂家报价单及营业执照	13

1.9.1 电热线及其组件	13

（1）	安徽环瑞电热器材有限公司报价单及营业执照	13

1.9.2 电缆	14

（1）	江苏亨通电力电缆有限公司报价单及营业执照	14

1.9.3 大口径闪烁仪	15

（1）	北京雨根科技有限公司报价单及营业执照	15

1.9.4 光学粒子计数器	16

（1）	中国科学院合肥物质科学研究院报价单及营业执照	16

1.9.5 温度脉动仪、吸收率测量仪	17

（1）	安徽曦和科技有限公司报价单及营业执照	17

1.9.6 气象站	18

（1）	云南清羽供应链管理有限公司报价单及营业执照	18

高激光损伤阈值元件检测设备论证报告

设备概述

设备名称：高激光损伤阈值元件检测

设备型号：非标定制

设备数量：1套

设备价格：

购置必要性

在高功率激光装置的运行过程中，光学元件尤其是光学薄膜在连续或脉冲激光作用下易产生场致损伤或热致损伤。这些损伤包括熔融痕迹、针孔、裂纹、分层等。损伤会直接导致光束质量下降，具体表现为透射率或反射率降低、散射光增强。极大制约激光系统的输出能量、光束稳定性和运行寿命。

目前，在相关研究与应用领域，缺乏一套能够同时实现在线预警、高精度跨尺度缺陷定位、定量损伤评估以及原位或离线精密修复的一体化系统。现有检测手段如普通显微镜和单一散射检测，难以兼顾大尺寸元件超过三百毫米的快速筛查与亚微米级不低于零点五微米的缺陷精确定位。修复环节常依赖外部送修，周期长、成本高，无法满足高频次、高可靠性实验的需求

借鉴国内外大型高功率激光装置的运行经验，此类检测与修复系统是保障激光装置持续、高效、可靠运行的关键基础设施。因此，购置本系统对于提升高功率激光实验的可持续性、降低运营成本、保障实验成功率具有极其重要的必要性

设备功能

1）元件损伤预警监测

基于激光光束性能检测与激光诱导散射检测实现在线预警。每次实验时记录激光能量、功率、光束质量等参数，与光束质量模型预测值对比，计算偏离值以量化元件性能衰减。同时向元件发射探测激光，利用弹性散射原理监测散射光强度。当散射光强度骤增时判定出现损伤缺陷，触发系统保护并决定是否启动缺陷检测。

2）跨尺度精准缺陷检测

结合激光散射共聚焦显微系统与大口径光热扫描系统，实现亚微米至微米级缺陷检测。激光散射共聚焦显微系统通过泵浦激光加热缺陷并对比散射信号差异，结合共聚焦针孔滤除非焦平面杂波，可定位缺陷的三维坐标与尺寸。大口径光热扫描系统基于表面热透镜效应，测量元件吸收激光能量后产生的热变形，通过探测激光中心光强变化反演元件的吸收损耗特性，适用于大口径元件的吸收型缺陷快速扫描。

3）元件损伤修复

依据损伤的尺寸大小对光学元件进行分级，不同等级对应不同的处置策略。轻微损伤允许继续使用或限制使用次数；严重损伤需强制更换元件并进行离线修复。修复流程包括去除旧膜、基底清洗检测以及重新镀膜，确保元件性能恢复至可用状态。

设备主要性能指标

系统总体指标设计围绕高功率激光装置的运行需求，以保障元件长期可靠使用为核心。整体指标覆盖预警监测灵敏度、缺陷检测分辨率与范围、元件修复后表面质量以及系统运行的稳定性与可用率。系统总体指标总结如下：

跨尺度精准缺陷检测模块

- 激光散射共聚焦显微系统

- 最大检测尺寸：300×300 mm；

- 横向分辨率：~0.12 μm；

- 轴向分辨率：~0.2 μm；

- 最大探测深度：25-2000 μm；

- 扫描速度：100个轴向位置/3秒；

- 大口径光热扫描系统

- 测试波长：1064 nm；

- 测试口径：不小于Φ300 mm；

- 测试精度：≤2 ppm（吸收≤20 ppm时）；≤10%（吸收＞20 ppm时）；

- 单点测量空间分辨率：≤50 μm；

- 吸收相对测量精度：＜5%；

- 扫描速度：≥600点/小时；

  - 设备方案

    - 工作原理

本系统遵循预警、检测、修复、验收的闭环管理逻辑。预警阶段通过激光光束性能检测和激光诱导散射实时监测光束质量与散射光强度，将实测值与光束质量模型预测值对比计算偏离值，并在散射光强度骤增时判定出现损伤缺陷，从而决定是否启动缺陷检测。损伤修复流程图如图1所示。

图1 损伤修复流程图

缺陷检测采用两种互补系统。激光散射共聚焦显微系统利用激光调制散射原理，当亚表面缺陷存在时，缺陷区折射率与基体不同导致入射激光发生弹性散射，再叠加一束泵浦激光使缺陷局部温升、形貌改变，对比有无泵浦光时的散射信号差异即可提取缺陷信息。同时光路中的共聚焦针孔只允许焦平面信号通过，滤除非焦平面杂波，从而逐点重建出缺陷的三维高分辨率图像。

大口径光热扫描系统基于表面热透镜效应测量光学元件的弱吸收特性。加热激光辐照元件表面，膜层或基板内的吸收型缺陷将光能转化为热，引起表面热变形和体内折射率梯度；另一束低功率探测激光照射热变形区域，反射光因负透镜效应中心光强降低，该光强变化与吸收损耗成正比。通过机械斩波器调制加热激光并用锁相放大器解调信号，实现吸收的高灵敏测量，结合二维电控扫描平移台可获得大口径元件吸收率的二维分布。检测到损伤后，系统依据损伤尺寸进行分级，轻微损伤允许继续使用或限制使用次数，严重损伤需强制更换并离线修复。修复流程包括选择性化学蚀刻或等离子体清洗去除旧膜，超声清洗基底，检测确认表面粗糙度与缺陷合格后，采用离子束溅射镀膜技术重新沉积高损伤阈值膜层。

    - 设备构成

本系统由元件损伤预警监测模块、跨尺度精准缺陷检测模块和元件修复模块三大部分构成。元件损伤预警监测模块包含激光光束性能检测仪器和激光诱导散射检测组件。跨尺度精准缺陷检测模块包含激光散射共聚焦显微系统与大口径光热扫描系统，前者用于亚微米级缺陷的高分辨率三维定位，后者用于大口径元件弱吸收的快速扫描成像。元件损伤修复模块包含离线蚀刻设备、光学抛光机和离子束溅射镀膜机，分别执行膜层去除、基底修复和新膜沉积功能。具体构成见下表：

表1高激光损伤阈值元件检测与修复系统系统主要构成

| 序号 | 组件名称 | 功能说明 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元件损伤预警监测模块 | 用于实时监测光束质量与散射光，判定损伤并预警。 |  |
| 2 | 跨尺度精准缺陷检测模块 |  |  |
| 2.2 | 激光散射共聚焦显微系统 | 用于亚微米级缺陷三维高分辨定位。 | 在本章第x节x小节说明。 |
| 2.3 | 大口径光热扫描系统 | 用于大口径元件弱吸收快速扫描成像。 |  |
| 3 | 元件损伤修复模块 | 用于按损伤分级修复，恢复元件性能 |  |

    - 关键技术

1）激光散射共聚焦显微系统

激光散射共聚焦显微系统用于检测脉冲激光对光学元件造成的亚表面损伤，实现缺陷的高分辨率三维定位。当存在亚表面缺陷时，缺陷区域折射率与基体不同，入射激光会发生弹性散射。如图2所示，为提取深层缺陷信息，在检测区域叠加一束泵浦激光，缺陷吸收泵浦光能量后局部温度升高并产生形貌改变，散射特性随之变化。通过对比有无泵浦激光时的散射信号差异，即可分离出缺陷贡献的信号。光路中同时设置一个与样品焦平面共轭的共聚焦针孔，该针孔只允许焦平面清晰信号通过，滤除非焦平面的杂散光。该系统可识别直径不低于零点五微米的微损伤，最终获得缺陷的三维坐标与尺寸。

图2 激光散射共聚焦技术原理图

2）大口径光热扫描系统

大口径光热扫描技术用于测量大口径光学元件的弱吸收特性并定位吸收型缺陷，该技术基于表面热透镜效应（如图3所示），涵盖反射式热透镜和透射式热透镜两种实现方式。当加热激光辐照元件表面时，膜层或基板内的吸收型缺陷将光能转化为热，引起局部温度上升，进而产生表面热变形和体内折射率梯度。另一束低功率探测激光照射热变形区域，反射光因表面热变形的负透镜效应而发生光场分布变化，中心光强降低，该中心光强变化与元件吸收损耗成正比。对于透射式测量，探测激光穿过因折射率温度效应形成的折射率梯度区域后，中心光强同样发生变化。

图3 表面“热透镜”模型原理图

在实际应用中，若元件基板的线性热膨胀系数大于折射率温度系数，优先采用反射式热透镜技术；若折射率温度系数更大，则采用透射式热透镜技术；对于探测激光完全不透的元件，只能采用反射式热透镜技术。通过机械斩波器对加热激光功率进行周期性调制，并采用锁相放大器在调制频率处解调探测信号，可有效抑制背景噪声，实现微弱吸收信号的高信噪比测量。当表面热变形远小于探测激光波长时，探测信号满足小信号近似，此时热透镜信号幅值与元件吸收损耗成严格线性关系。

将光热透镜技术与高精度二维电控扫描平移台结合，逐点扫描测量光热信号幅值，可获得大口径光学元件吸收率的二维分布成像。

    - 设备安装条件

- 激光散射共聚焦显微系统安装条件：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统尺寸 | 750×380×410 mm |
| 2 | 系统重量 | 55 kg |
| 3 | 环境要求 |  |
| 4 | 用量要求 |  |
|  | 占地面积 | ~0.16 m² |

2）大口径光热扫描系统安装条件：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统尺寸 | 3×2×2.2 m |
| 2 | 系统重量 | <2 吨 |
| 3 | 电力要求 | 1.5KW，220V |
| 4 | 环境要求 | 万级超净，统一隔振 |

### 8.5.5 验收指标及验收方案

高激光损伤阈值元件检测与修复系统的验收指标如下：

（一）激光散射共聚焦显微系统

1. 最大检测尺寸：300×300 mm；

2. 横向分辨率：≤0.12 μm；

3. 轴向分辨率：≤0.2 μm；

4. 最大探测深度：25-2000 μm；

5. 扫描速度：100个轴向位置/3秒。

（二）大口径光热扫描系统

1. 测试波长：1064 nm；

2. 测试口径：不小于Φ300 mm；

3. 测试精度：≤2 ppm（吸收≤20 ppm时）；≤10%（吸收＞20 ppm时）；

4. 单点测量空间分辨率：≤50 μm；

5. 吸收相对测量精度：＜5%；

6. 扫描速度：≥600点/小时。

（三）元件损伤预警监测模块

1. 预警灵敏度：散射光强度异常骤增可实时触发系统保护；

2. 光束质量偏离值计算：与模型预测值的偏差可量化元件性能衰减程度。

（四）元件损伤修复模块

1. 修复后表面质量：满足离子束溅射镀膜工艺要求，表面粗糙度达到元件使用标准；

2. 修复后损伤阈值：重新镀膜后元件激光损伤阈值恢复至初始设计指标。

验收方案：

1) 最大检测尺寸：采用标准标尺或已知尺寸的标准样品（300×300 mm），在激光散射共聚焦显微系统中进行全幅扫描，确认系统可完整覆盖检测区域，各角边缘分辨率不低于指标值，并提供测试报告。

2) 横向分辨率：使用标准分辨率测试板（如 USAF 1951 或等效光学分辨率板），在激光散射共聚焦显微系统下进行成像测试，测量可分辨的最小特征尺寸，验证横向分辨率≤0.12 μm，并提供测试报告。

3) 轴向分辨率：使用已知间距的标准深度标样或阶梯样品，在共聚焦系统下进行逐层轴向扫描，测量可分辨的最小轴向间距，验证轴向分辨率≤0.2 μm，并提供测试报告。

4) 最大探测深度：使用已知深度的亚表面缺陷标样（缺陷埋深覆盖 25 μm 至 2000 μm 范围），在共聚焦系统下进行深度探测，确认系统可定位各深度层缺陷并准确测量其三维坐标，并提供测试报告。

5) 扫描速度（共聚焦系统）：在激光散射共聚焦显微系统下，设置 100 个轴向扫描位置，计时完成扫描所需时间，验证扫描速度达到 100个轴向位置/3秒，并提供测试报告。

6) 测试波长：使用标准波长计或波长监测仪，测量大口径光热扫描系统加热激光的实际波长，验证测试波长为 1064 nm，并提供测试报告。

7) 测试口径：使用已知直径不小于Φ300 mm 的标准光学元件，在大口径光热扫描系统下进行全口径扫描，确认系统可完整覆盖不小于Φ300 mm 的测试口径，并提供测试报告。

8) 测试精度：使用标准吸收率标样（吸收率覆盖≤20 ppm 和＞20 ppm 两个区间），在大口径光热扫描系统下进行测量，与标样证书值对比计算偏差，验证精度≤2 ppm（吸收≤20 ppm时）或≤10%（吸收＞20 ppm时），并提供测试报告。

9) 单点测量空间分辨率：使用已知尺寸的吸收型缺陷标样（特征尺寸≤50 μm），在大口径光热扫描系统下进行逐点扫描，测量可分辨的最小特征尺寸，验证空间分辨率≤50 μm，并提供测试报告。

10) 吸收相对测量精度：使用同一标准样品，在大口径光热扫描系统下重复测量 10 次以上，计算测量值的相对标准偏差，验证吸收相对测量精度＜5%，并提供测试报告。

11) 扫描速度（大口径光热扫描系统）：在大口径光热扫描系统下，设置≥600 个测试点，计时完成全扫描所需时间，验证扫描速度≥600点/小时，并提供测试报告。

12) 预警监测灵敏度：向标准光学元件发射探测激光，模拟散射光强度骤增场景（使用标准散射标样或可控散射源），验证系统可及时判定损伤并触发保护机制，响应时间满足在线预警要求，并提供测试报告。

13) 光束质量偏离值计算：使用标准光束质量分析仪记录激光能量、功率、光束质量参数，与光束质量模型预测值进行对比，验证系统可准确计算偏离值并量化元件性能衰减程度，并提供测试报告。

14) 修复后表面质量：选取经完整修复流程（选择性化学蚀刻/等离子体清洗去除旧膜→超声清洗基底→表面粗糙度检测确认合格→离子束溅射重新镀膜）处理的光学元件，采用表面粗糙度仪（如白光干涉仪或原子力显微镜）测量修复后表面粗糙度，确认满足离子束溅射镀膜工艺要求及元件使用标准，并提供测试报告。

15) 修复后损伤阈值：对重新镀膜的光学元件进行激光损伤阈值测试（LIDT），使用标准测试方法（如 ISO 11551 或 GB/T 16422），验证修复后元件的激光损伤阈值恢复至初始设计指标，并提供测试报告。

设备调研及选型

高激光损伤阈值元件检测与修复系统为自研设备，且经市场调研目前没有完全相同的商业化产品，故无直接选型结论。本系统由激光散射共聚焦显微系统、大口径光热扫描系统、元件损伤预警监测组件及离线修复设备集成组成，各子模块可根据技术规格分别采购或定制。

设备价格（自研）

单位：万元

设备采购

采用招标/竞争性谈判（磋商）/直接采购，以及选用此种采购方式的理由。

| 序号 | 指标类型 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统长度 |  |
| 2 | 局部湍流强度控制范围 |  |

| 序号 | 部件 名称 | 规格或指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 参考厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电热线及其组件 | 最大温度：105 ℃； 宽度：14 mm； 功率：20 W/m； 额定电压：220 V。 | 15000米 | 0.00228/米 | 42.85 | 安徽环瑞电热器材有限公司 |
|  |  | 电源接线盒、耐热胶带、不锈钢带等。 | 1套 | 8.65/套 |  |  |
|  | 支架 | 高度调节范围：0.7~1 m； 承重吨位：3 T。 | 150套 | 0.046/套 | 6.90 | 联航起重机械（淘宝店铺） |
|  | 硬管 | 直径：25 mm； 厚度：2 mm； 最高耐温：120 ℃； 最高耐压：16 kg（1.6 MPa）。 | 15000米 | 0.001/米 | 15.00 | 嘉兴戎生塑料有限公司（淘宝店铺） |
|  | 电缆 | 主电缆： ①：R-YJV-0.6/1KV-4*35； ②：R-YJV-0.6/1KV-4*70； ③：R-YJV-0.6/1KV-4*120； | ①型400米； ②型1200米；③型2000米； | ①型0.0123/米； ②型0.0239/米；③型0.0405/米； | 131.49 | 江苏亨通光电股份有限公司 |
|  |  | 分支电缆： ZR-YJV-0.6/1KV-3*4。 | 7500米 | 0.0012/米 |  |  |
|  |  | 信号电缆：RVVP3*1.5。 | 7500米 | 0.0010/米 |  |  |
|  | 加热模块控制系统 | 温度传感器、电热带温控箱、多模光纤、光端机、交换机、操控软件。 | 1套 | 32.17/套 | 32.17 | 安徽环瑞电热器材有限公司 |
|  | 大口径闪烁仪 | 测量路径:500～6000m; Cn2测量范围：10-18 m-2/3~10-12 m-2/3； 接收器视场：8 mrad | 1台 | 55/台 | 55.00 | 北京雨根科技有限公司 |
|  | 大气粒子浓度测量仪 | 粒径范围：0.5 μm ~10 μm； 最大粒子浓度：1500/cm3@0.5μm，600/cm3@10μm。 | 1台 | 38/台 | 38.00 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
|  | 大气粒子吸收率测量仪 | 测量单周期：≤5分钟； 探测灵敏度：优于1 mm-1； 测量量程：1000 Mm-1； | 1台 | 46/台 | 46.00 | 安徽曦和科技有限公司 |
|  | 温度脉动仪 | Cn2测量范围：10-18m-2/3~10-12m-2/3； | 7台 | 25/台 | 175.00 | 安徽曦和科技有限公司 |
|  | 气象站 | 温度测量：量程：-40～＋125 °C；分辨率：0.1 ℃，准确度：±0.3 °C； 湿度测量：量程：0～100 ％RH；分辨率0.1 %RH, 准确度: ±2 %RH； 风速测量：测量范围0~45 m/s，分辨率：0.1m/s，准确度：±（0.3+0.03V）。 | 1台 | 7/台 | 7.00 | 北京普瑞亿科科技有限公司 |
|  | 安装费 | 电缆安装费 | 18600米 | 0.0022/米 | 40.92 | 安徽环瑞电热器材有限公司 |
|  |  | 电热带安装费 | 15000米 | 0.0011/米 | 16.50 |  |
| 合计 |  | 606.83 |  |  |  |  |